竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：广东省惠州监狱医院医疗设备购置项目

项目编号：202406049606012

采购人：广东省惠州监狱

代理机构：广州群生招标代理有限公司

目 录

第一章 竞价公告	2

第二章 采购需求	5

第三章 竞价须知	20

第四章 合同文本	24

第五章 报价文件格式	29

# 第一章 竞价公告

广州群生招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省惠州监狱（以下简称“采购人”）的委托，对广东省惠州监狱医院医疗设备购置项目（项目编号：202406049606012）进行线上竞价采购。

| 项目名称 | 广东省惠州监狱医院医疗设备购置项目 |  |  | 项目编号 | 202406049606012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期 | 第一批为签订合同后七个工作日内完成交货，第二批根据甲方需求协商具体日期，供应商除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。 |  |  |  |  |
| 项目类别 | 货物类 |  |  |  |  |
| 报名时间 | 公告发布之日起至2024年6月26日17:00 |  |  |  |  |
| 报价时间 | 2024年6月27日09:00-11:00 （注：供应商应在此报价时间内进行报价，提前报价或超时报价均为无效报价） |  |  |  |  |
| 报价次数 | 1 | 报价是否含税 | 是 | 报价规则 | 在报价过程中，不公开报价供应商的公司名称及报价金额 |
| 采购内容 | 广东省惠州监狱医院购置医疗设备 |  |  |  |  |
| 预算金额 | 预算金额为92.6万元。 |  |  |  |  |
| 报名方式 | - 本项目的竞价公告及相关信息在相关媒体【中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省惠州监狱官网（http://hzjy.gd.gov.cn/）、广州群生招标代理有限公司网站（http://gzqunsheng.com/）和智采平台（http://gzqunsheng.365bidding.com/xt/xtdl/login/userlogin）】上公布，并视为有效送达。 - 本项目采用“智采平台”（http://gzqunsheng.365bidding.com/xt/xtdl/login/userlogin）接受供应商报名，供应商注册登录“智采平台”查询本项目后点击“项目管理”“寻找商机”搜索本项目。参与竞价的供应商报名时需要提供以下资料，并对上传的报名文件资料承担责任。 - （1）营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件并加盖公章； - （2）法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证（正反面）（详细见报价文件格式）； - （3）如非法定代表人或企业负责人参加，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及其被授权人身份证（正反面）（详细见报价文件格式）。 |  |  |  |  |
| 供应商资格要求及响应要求 | - （1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件，分公司响应的，还必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书原件； - （2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供供应商资格声明函（详细见报价文件格式）； - （3）①如供应商为生产企业，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。②如供应商为经营企业：提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）； - （4）本项目不接受联合体竞价。 |  |  |  |  |
| 报价要求 | - 符合要求的供应商在2024年6月27日09:00-11:00将报价文件材料加盖供应商单位公章后扫描上传至智采平台系统。超时智采平台系统将自动关闭上传窗口。（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的报价文件资料承担责任） - （1）营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件，分公司响应的，还必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书原件； - （2）供应商资格声明函（详细见报价文件格式）； - （3）法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证（正反面）（详细见报价文件格式）； - （4）如非法定代表人或企业负责人参加，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及其被授权人身份证（正反面）（详细见报价文件格式）； （5）①如供应商为生产企业，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。②如供应商为经营企业：提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）； - （6）报价表、报价明细表（详细见报价文件格式）； - （7）技术参数偏离表（详细见报价文件格式）； - （8）供应商认为有必要提交的其他材料。 |  |  |  |  |
| 报价方式 | （1）供应商对提供的所有医疗设备进行总报价，总报价不应超过最高限价，各设备的单价不应超过单价最高限价。 （2）满足竞价文件要求且响应价格最低的总报价为成交供应商。 （3）报价保留小数点后两位有效数字。 |  |  |  |  |
| 联系方式 | - 1.采购单位： - 名称：广东省惠州监狱 - 地址：广东省惠州市惠城区马安镇新乐路 - 联系人：廖小姐 - 联系方式：0752—3253027 - 2.代理机构： - 名称：广州群生招标代理有限公司 - 地址：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204 项目联系人：叶工 电话：020-83812782、83812935，18011735206 |  |  |  |  |

广州群生招标代理有限公司

2024年6月21日

# 第二章 采购需求

注：《采购需求》中注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)将导致响应无效。

一、项目一览表

| 采购内容 | 预算金额 | 最高限价 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省惠州监狱医院购置医疗设备 | 92.6万元 | 92.6万元 | 详见《设备目录表》 | 第一批为签订合同后七个工作日内完成交货，第二批根据采购人需求协商具体日期，供应商除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。 |
| ★注：本项目采购本国产品，供应商应提供本国设备，否则作无效报价处理。 |  |  |  |  |

二、项目概况

医院拟采购医疗设备一批，包括呼吸机、带除颤功能的心电监护仪、全自动生化分析仪、化学发光免疫分析仪、电解质分析仪、牙科椅、血液分析仪、抢救床、可视喉镜、离心机各一台，用于提高医院疾病诊断水平及急救抢救能力建设。

三、设备名称、数量、技术参数：

设备目录表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 交货批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1 | 17 | 第二批 |
| 2 | 带除颤心电监护仪 | 1 | 9.6 | 第一批 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1 | 32.333 | 第一批 |
| 4 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 10.667 | 第一批 |
| 5 | 电解质分析仪 | 1 | 4.333 | 第一批 |
| 6 | 血液分析仪 | 1 | 8.333 | 第一批 |
| 7 | 离心机 | 1 | 1 | 第二批 |
| 8 | 牙科椅 | 1 | 2.667 | 第二批 |
| 9 | 可升降抢救床 | 1 | 4.333 | 第二批 |
| 10 | 可视喉镜 | 1 | 2.334 | 第二批 |

- 设备具体技术参数要求

★技术参数响应要求：供应商提供的设备技术参数应完全满足或优于本项目的具体技术参数要求，如任一设备不满足（负偏离）的技术参数≥2项，则按无效报价处理。供应商应填写《技术参数偏离表》，格式详见竞价文件第五章。（注：以最小序号为1项，如同时有序号1、1.1，则以1.1为1项）。

采购需求中出现的固定规格、尺寸、重量时允许偏离±5%（采购需求中有明确偏离范围的按其要求）。

| 序号 | 设备名称 | 具体技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 一、基本特征 1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 2、气体呼出和吸入部分可拆卸并能高温消毒，以防止交叉感染。 3、采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1280*800 。 4、可开机自检，检查呼吸系统阻力和泄漏，进行系统顺应性补偿，泄漏补偿，自动插管阻力补偿。 5、≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6、最多可同屏显示≥3道波形，波形的颜色可调。 7、电动电控呼吸机（涡轮驱动）。 8、有监护模式及待机模式。 9、病人数据可导出或输出。 10、呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。 11、可选配旁流CO2或主流CO2监测。 二、呼吸模式及功能 1、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。 2、可升级高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）。自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV。 3、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、监测参数的≥72小时的趋势图、表分析、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选）。 4、同时具备有创和无创通气模式。 5、可升级低流速PV工具，帮助确定最佳PEEP值。 6、配置高流速氧疗功能，流量和氧浓度可调。 7、具有潮气量和理想体重比值（TV/IBW）提示与记录功能。 8、具有自适应算法动态调节并获得最优的呼气触发灵敏度，提高人机同步性，减少呼吸机设置值的调节（自动设置）。 三、设置参数 1、潮气量：20ml—2000ml 2、呼吸频率：1-100次/min 3、SIMV频率：1-60次/min 4、吸/呼比：4:1—1:10 5、最大峰值流速：≥210L/min 6、压力支持：0—80cmH2O 7、PEEP：1--45 cmH2O 8、吸气压力：5--80 cmH2O 9、压力触发灵敏度：-10—-0.5cmH2O；流速触发灵敏度：0.5—15L/min 10、氧浓度：21—100% 11、叹息功能：有 四、监测参数 1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 2、每分钟呼出通气量监测：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测 3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测 4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 5、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 6、吸入的氧浓度的监测 7、趋势图和趋势表显示 8、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 9、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性的监测。 五、其他功能 1、具有锁屏功能 2、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 3、提供直流（12V）和交流两种供电方式 4、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 |
| 2 | 带除颤心电监护仪 | - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤功能。 - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 手动除颤应可分为同步和非同步两种方式，能量可分20档或以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - 除颤充电迅速，充电至200J<5s。 - 配置体外起搏功能，起搏可分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 - CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 - 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 - 可选配两块外置锂电池，每块电池可支持200J除颤100次以上。 - 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 - 具备中文操作界面、AED中文语音提示。 - 彩色TFT显示屏>8”,分辨率≥640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 - 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 - 可在-10ºC～70ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 - 具备良好的防水性能，防水级别≥IPX4。 19.具备抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1.全自动生化分析仪，恒速≥400T/H，可选配ISE模块 2.测试原理：比色法，比浊法，ISE法； 3.分析方法：终点法，固定时间法，动力学法； 4.检测糖化血红蛋白时可用全血样本直接上机，无需手工前处理； 5.可分析项目：比色项目≥95个，ISE项目≥3个； 6.试剂位≥92，支持试剂在线装载功能； 7.质控规则至少包括Westgard 多规则质控，Cumulative sum check，twin plot等规则； 8.操作工作站系统：Windows全中文操作系统，配套操作电脑及工作站操作软件系统； 9.试剂仓冷藏温度保持在2－8℃范围，具备24小时连续冷藏功能； 10.试剂针技术：具有液面探测、立体防撞和随量跟踪技术； 11.试剂针具有自动内外壁清洗功能，携带率≤0.1%； 12.样本位≥102个，且数量可拓展； 13.样本量：1.5－35ul，0.1ul步进； 14.最小反应液体积：≤100ul； 15.比色杯清洗：8针温水自动清洗，有效降低交叉污染率； 16.恒温系统：固体直热方式，无须添加抑菌剂等耗材，反应温度37℃±0.1℃； 17.光学系统：光栅后分光，≥12个波长，340－800nm；光纤光路传输，抗干扰强； 18.吸光度线范围：0－3.3Abs; 19.工作条件：宽电源设计：100～240V，50/60Hz，≤1500VA； 20.耗水量：≤30L/H； 21.溯源系统：需提供原厂生产的复合校准品和复合质控品，且复合校准品项目数≥23项。 |
| 4 | 化学发光免疫分析仪 | - 1.方法学:化学发光法 - 2.检测样本:血清、血浆、尿液 - 3.样本管:具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能。 - 4.样本位:采用轨道进样，可放置不少于60个样本，随时连续进样，支持自动重测 - 5.急诊进样系统:具有急诊通道，急诊样本优先处理 - 6.样本整体性控制:基于压力传感技术的液面感应，堵塞检测，空吸检测，样本量不足标记和管理 - 7.样本管理:具有在机稀释，自动重检功能 - 8.检测速度:测试速度180测试/小时 - 9.试剂位:具有不少于25个冷藏试剂位，2-8℃不间断冷藏 - 10.试剂完整性控制:条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记 - 11.反应杯:独立的单个反应杯设计，一次性可在机放置不少于176个反应杯，并可随时添加 - 12.持续运行能力:可以24小时开机 - 13.检测项目:≥57种试剂项目，可以进行甲状腺功能、性腺激素、传染病、肝纤等检测 - 14.促甲状腺激素（TSH）:为第三代，功能灵敏度≦0.02mIU/L - 15.传染病项目：HIV为第四代产品，抗原抗体联检，乙肝表面抗原可溯源至WHO第二代国际标准单位 - 16.定标要求:内置主曲线，二维码识别，三点校准 - 17.校准要求:采用独立注册的原厂校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件 - 18.用户界面:17寸高分辨率彩色触摸显示器，Windows10（64bit）操作系统,中文操作界面 - 19.网络连接能力:有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 20.可以随时待机 |
| 5 | 电解质分析仪 | 1.测量方法：离子选择性电极法 2.适用样品：血清、血浆、全血、尿液。 3.分析项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH，计算项目：nCa2+、TCa2+ 4.自动进样：≥36位进样系统 5.显示器：≥5.0寸TFT触摸屏 6.分析速度：≥50个样本/小时 7.样本量：100μL--150μL 8.存储量：≥10000个，存满后可自动刷新 9.定标方式：手动、自动两点定标 10.急诊功能：急诊样品可以优先测试 11.智能化检测：样品气泡检测 12.质控功能：≥3个水平的质控设置和测试 13.打印方式：内置热敏打印机；可选配针式打印机 14.通讯接口：RS232通讯接口、USB接口、无线蓝牙 15.试剂类型：专用试剂包，废液不外排，提高生物安全 16.仪器性能指标 参数; 精密度（CV）; 稳定性（R）; 携带污染率（C）. K+; ≤1.0%; ≤2.0%; ≤1.0%. Na+; ≤1.0%; ≤2.0%; ≤1.0%. Cl-; ≤1.0%; ≤2.0%; ≤1.0%. Ca2+; ≤1.0%; ≤3.0%; ≤2.0%. pH; ≤0.5%; ≤1.0%; ≤2.0%. 17.测量范围和斜率值参考范围 电极; 血清、血浆（全血） 测量范围/(mmol/L); 尿液 测量范围/(mmol/L); 电极斜率值参考范围/(mv/dec). K+; 0.5～15.0; 5～250; 40～70. Na+; 30.0～200.0; 10～350; 40～70. Cl-; 30.0～200.0; 10～350; 40～70. Ca2+; 0.10～5.00; －; 20～40. pH; 6.00～9.00pH; －; 40～70. 18.支持原试管采样，无需分装样品。 19.自动进样盘可支持不同尺寸采血管中的样本检测。 |
| 6 | 血液分析仪 | 1.检测原理：采用多角度激光散射技术、或半导体激光法、或细胞化学染色进行WBC五分类 2.测试项目：≥25项基本参数，≥6项研究性参数，2个散点图和2个直方图 3.检测速度：≥100个/小时 4.测试模式：CBC+5DIFF、CBC+5DIFF+RRBC 5.样本用量：全血≤15ul，预稀释≤20ul 6.显示屏：≥10.4英寸液晶显示屏 7.试剂种类（不含清洗液）≤3种 8.数据储存：≥15万份测试结果（含图形） 9.精密度：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤4.0%，HCT≤2.0%，MCV≤1.0% 10.携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0% 11.线性范围：WBC：（0-400）×109/L，RBC：（0.1-8.0）×1012/L，HGB：（0-250）g/L，PLT：（0-5000）×109/L 12.校准与质控：具有L-J，X，X-R，X-B 4种质控模式，能够自动绘制质控图 13.参考范围：具有不少于9组不同人群正常范围参数限设定功能 14.WBC、RBC、HGB、PLT等项目具有两种单位选择 15.进样方式：自动进样（包括多进样、单管封闭进样和手动进样） |
| 7 | 离心机 | - 1.整机微电脑控制系统，采用大矩力变频电机及驱动系统。 2.采用多彩LCD显示面板。 - 3.转速与离心力设置可相互切换，并自动计算同步显示离心力RCF值。 - 4.仪器运行中，可自由调节，设置参数，可满足特殊分离样品要求。 - 5.采用电子门锁，设有超速、不平衡、门盖保护等多种保护功能。 - 6.可配备多种容量转子，更换方便，可适用于不同实验需求。 - 7.带有应急开门拉绳，防止意外断电等情况时，保证样品正常取出。 - 8.机体应采用全钢机身。 - 9.仪器运行最后1分钟时，可显示59秒倒计时，并自动铃声提示（停止）。 - 10.具有隔音设计，确保静音操作，≤65dB。 - 11.具有转子参数锁定功能，防止意外修改参数，避免失误操作。 - 12.离心结束后，离心机盖自动打开，防止样品加热，便于取放样品。 13.转速：6000-16500rpm 14.相对离心力:5300×g -18757×g 15.转子容量：96*5/7ml采血管以上 16.离心腔直径：φ420mm 17.转速精度：±20r/min 18.定时范围：1min～99min 19.功率：420W |
| 8 | 牙科椅 | 一、工作参数： 1.额定电压：频率：220V，50Hz。 2.气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。 3.水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa。 4.环境温度：5℃～40℃。 5.大气压力：700hPa～1060hPa。 6.内置式地箱，下挂式器械盘。 二、技术参数： - 1.高速手机2支：转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 2.气动低速手机1套：含直机、弯机、马达。直机：冷却形式为外部雾化冷却，可拆卸式喷雾座；机身铝合金硬质氧化处理工艺，耐磨，内部关键件进口不锈钢热处理工艺；弯机：冷却形式为外喷水,可拆卸喷水卡；机身及头部为铜合金，表面高耐磨Ni+Cr镀层,传动件为进口不锈钢,采用热处理模式；马达：冷却形式：外喷水；具有正反转功能；转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 3.三用枪2支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 4.医生操作台： 医生位控制面板设有全电脑薄膜控制按键，包括：电源指示灯、设置键、复位键、水杯加热键、观片灯键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键。 5.助手操作台： 5.1.带二关节旋转式助手架。 5.2.助手位设有控制按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水以及牙科椅升、降、俯、仰相关功能。 5.3.助手单元有不少于4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），满足助手配合治疗的操作需求。 6.感应式LED口腔灯： 6.1.操作模式：红外感应控制和手动扳柄开关。 6.2.口腔灯开启与关闭可通过灯底部感应点、灯的手动扳柄、医生控制台、助手控制台四个位置。 6.3.口腔灯采用无级调光。 6.4.口腔灯电压：AC12V-16V；功率：10W；照度：3200lux—28000lux；色温：5000K；感应范围：10cm以内。 6.5.口腔灯把手具有拉伸、锁定功能，手柄外套可拆卸，可高温消毒。 7.痰盂：一体式陶瓷痰盂，可随主箱体旋转90°，下水流畅，方便拆卸，易清洁消毒。 8.器械盘： 8.1.尺寸：≥570mm（长）X 370mm（宽），可承载不少于1.5千克。配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘进行保护及防止交叉感染。 8.2.采用气压锁定装置，可精准定位器械盘高度。 8.3.具有总气开关，可控制治疗机水、气、电。 8.4.一体式五联枪架，预留洁牙机升级位。 8.5.内置有3.5寸安全低压观片灯，采用背光源设计。 9.主箱体：采用注塑工艺，方便擦洗消毒。主箱体可向外旋转90°。 10.强、弱吸吸唾系统：外置式强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网，方便拆卸和清洗消毒。 11.净化水系统：采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要；外置式双纯净水瓶设计，水转换开关和水瓶气开关均外置。 12.冲盂漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。 13.牙科椅： 13.1.采用直流电机驱动。 13.2.牙椅靠背背板为钢材制成，靠背背板与牙椅框架整体连接，结实可靠。 13.3.牙椅靠背采用挂钩形式连接，座垫采用搭扣形式连接。 13.4.牙椅座椅和靠背联动设计，靠背运动-10°— 67°。 13.5.牙椅运行平稳，启停柔和。牙椅具有抬腿补偿结构，最低椅位：410mm，最高椅位：750mm。 13.6.多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围可达150mm。 13.7.牙科椅承载能力≥150KG。 13.8.双扶手设计，外扶手可向下旋转。 13.9.牙椅底板罩壳后方设有可控制牙椅升、降、俯、仰运动的球状开关。 14.脚开关：可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。 15.全面安全保障控制： 15.1.牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止。 15.2.当手机工作时，牙科椅被自动锁定。 15.3.应设置负载短路及过载保护，应保证设备电气的使用安全。 15.4.急停功能：无论牙科椅处于任何运动或静止状态，只要按下后罩壳左侧的急停开关，牙科椅将断开供电，所有功能停止运作； 按照急停开关上标示方向旋转急停开关，牙科椅恢复供电，所有功能恢复。 16.可升级选配全自动管路消毒： 可升级选配全自动管路消毒系统：一键式全自动管路消毒系统。自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。 - 17.医生座椅1套： 座椅高度可调节，最低椅位425mm，行程120mm，座垫可在水平面内360°灵活旋转。 |
| 9 | 可升降抢救床 | - 1.规格：床板长≥1880mm，床板宽≥620mm，高低升降560 ~ 890mm，背部升降0 ~ 75°，膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~ 18°。 2.安全工作载荷：220KG 3.具备背部升降系统： 4.具备高低升降系统： 5.床板：应采用抗倍特材质。 6.框架：应采用钢材制成。 7.护栏板：PP树脂成型两侧护栏板，高度≥300mm，可以水平固定；具有双安全锁进行锁定，防止误操作。 8.护栏板上设有角度显示，可了解背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。 9.脚轮：应采用中控锁四个直径200mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮可同时固定。 10.中控刹车连动杆采用一体化圆管成型。 11.独立的中心第五轮系统：推车的两侧应安装控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度105mm，通过性更好）。 12.床体下配有一体式托盘，可放置氧气瓶，托盘能承重≥10Kg。 13.配有输液架收藏架，固定收藏输液架。 14.床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗。 |
| 10 | 可视喉镜 | - 1.显示屏 - 尺寸≧3.0寸 - 金属高清直角平面显示屏（厚度为9mm（±0.1mm）），能够调节图像的饱和度、亮度、色彩 - 分辨率≥1600*1200 - 电源3.7V - 上下转动角度0-130°±2° - 左右转动角度0-270°±2° - 2.数据输出：TF卡数据导出或Type-C直接数据传输，可建立和储存档案。 - 3.配套使用一次性镜片（一台机器只能使用一种），一次性镜片插入长度分成人大号≤155mm，成人中号≤125mm，儿童≤108mm，婴儿≤88mm，窥视片护套采用进口防雾高分子材料，具有较强的韧性和强度，上翘大角度设计，可解决各类疑难插管。 - 4.主机钛合金支架（含摄像头） - 支架主体采用医用高强度钛合金材料。 - 摄像头分辨率≥200万像素，内置的全密封高功率单颗LED光源 - 景深：5-100mm - 自动对焦、自动白平衡 - 电源3.7V - 视场角90° - 光照度不小于800LUX - 5.电池： - 类型不可拆卸内置重复充电型锂电池 - 电压3.7V - 容量3000mAh - 双重过电流和短路保护 - 充电次数＞600次 - 充电时间＜4小时 - 连续工作时间大于300分钟 - 6.电源适配器 - 充电接口输入极性内正外负 - 充电器输入100-250V,50Hz - 充电器输出4.2V-12V,2000mA - 7.运输/储存环境/工作环境 - 温度-10℃~﹢40℃ - 湿度≤93％ - 大气压力500hPa to 1060hPa - 8.防雾功能：无需开机预热，开机即可防雾； - 9.摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离≤45mm。 - 10.拍照摄像功能手柄上快捷一键快拍摄按钮，具有实时照相、摄录、存储功能，内存16G内存（可扩容） - 11.钛合金支架和手柄之间的采用直接固定一体式的方式。 12.手柄主体的形状，长度，手指式仿真波浪型凹凸设计，10CM短巧长度。 |

- 四、付款方式

（一）本项目款项以人民币对公转账方式支付。

（二）本项目分三期支付，具体支付进度如下：

1、合同签订之日起5个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；

2、第一批设备完成供货且经采购人验收合格后5个工作日内，采购人支付第一批设备应付款项（扣除预付款后）；

3、第二批设备完成供货且经采购人验收合格后5个工作日内，采购人支付第二批设备应付款项，具体支付情况视采购人当年财政资金下达情况确定。

- 五、交货期及交货地点

交货期：第一批为签订合同后七个工作日内完成交货，第二批根据采购人需求协商具体日期，供应商除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。

交货地点：广东省惠州监狱。

六、质量要求售后保障

1、保证货物是原厂生产的全新的、未使用过的产品，并完全符合竞价文件中的各项要求，产品质量、规格型号和性能完全满足。

2、货品到达采购人指定的地点后，采购人应指定工作人员对接验收工作，现场对产品的数量、规格等进行清点，验收合格后双方经办人在送货单上签字，并加盖收货章或公章予以确认，该送货单为结算的重要依据之一。此验收仅是对部分产品进行抽样检验，并不代表采购人认可供应商提供的产品质量符合合同约定，若后续在使用过程中发现产品存在质量问题，供应商仍应履行更换义务并按违约责任与《产品质量法》的相关规定承担相应的法律责任。

3、质保期三年，成交供应商负责委派专业人员到现场指导安装、操作培训。质保期内应提供维修，维修不能解决的，无条件更换，均包含在总报价中，采购人不再另外支付费用。质保期内，成交供应商对采购人提出的维修通知在24小时内给予答复，7个工作日内对超过质保期的产品实行终身维修服务。

- 七、验收要求

1、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

2、成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3、设备安装、培训，配置清单的货物齐全后20个工作日内组织验收，验收应在双方共同参加下进行。

4、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备由短装、次品、损坏或其他不符合本项目合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、确实和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。

5、如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换装，以保证设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

6、成交供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

# 第三章 竞价须知

- 一、本项目通过中招智采平台（www.365bidding.com）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 二、语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 三、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

- 四、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，三年内不得参与采购人的项目竞价。

- 五、竞价须知

- (一)竞价说明

1.参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和中招智采平台均无义务和责任承担这些费用。

2.参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

3.参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

4.若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

5.成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

6.若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

7.成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

8.如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

9.参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；

10.参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

11.采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务或工程，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

12.供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照中招智采平台相关指引在规定的时间内向采购人或平台方提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

13.本竞价公告和竞价文件的解释权归“广州群生招标代理有限公司”所有。

- (二)竞价文件的澄清或修改

1.采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在中招智采平台上发布澄清（更正/变更）公告。

2.无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以邮箱形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。

3.采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- (三)如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：

1.供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；

2.获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交供应商拒绝与采购人签订合同的；

3.其他因成交供应商的原因被认定取消成交资格的。

- (四)报名要求

详见竞价公告。

- (五)报价要求

- 详见竞价公告。

- (六)报价修正

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1.平台上报价与报价表不一致的，以平台上报价为准；

2.报价表与报价明细表报价不一致的，均以报价表为准；

3.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效报价处理；

6.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- （七）确定成交候选人

本项目以最低报价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人。

- (八)无效报价

| 序号 | 无效报价情形 |
| --- | --- |
| 1 | 参与竞价的供应商报价高于最高限价的视为无效报价。 |
| 2 | 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资格文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资格文件，将被视为无效报价。 |
| 3 | 参与竞价的供应商不满足《采购需求》中注有“★”号的实质性条款，将被视为无效报价。 |
| 4 | 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。 |
| 5 | 参与竞价的供应商未在公告规定的时间内报价（供应商应在公告规定的报价时间内进行报价，提前报价或超时报价均为无效报价）。 |
| 6 | 竞价文件中其他属于无效报价的。 |
| 7 | 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。 |
| 8 | 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效： (1)存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目； (2)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； (3)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜； (4)不同供应商使用同一IP地址参与竞价； (5)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (6)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； (7)不同供应商的响应文件相互混淆； (8)不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。 |

- (九)竞价活动失败

1.出现下列情况的，本次竞价活动失败：

(1)报名供应商不足3家；

(2)有效报价供应商不足3家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

- (十)服务费

1.成交供应商须向广州群生招标代理有限公司缴纳招标代理服务费，以本项目预算金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算后下浮15%收取服务费用。

2.成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的招标代理服务费。

# 第四章 合同文本

（《采购需求》中另有规定的，以采购需求为准）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

- 广东省惠州监狱医院医疗设备购置项目采购合同书

甲方（采购方）：广东省惠州监狱

地址：广东省惠州市惠城区马安镇新乐路

乙方（成交方）：

法定代表人：

地址：

电话：                   传真：

根据广东省惠州监狱医院医疗设备购置项目（项目编号：     ）本项目供货期为自合同签订之日起7个工作日内的采购结果。按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

- 项目内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 合同单价（万元） | 小计（元） | 交货批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1 | 17 |  |  | 第二批 |
| 2 | 带除颤心电监护仪 | 1 | 9.6 |  |  | 第一批 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1 | 32.333 |  |  | 第一批 |
| 4 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 10.667 |  |  | 第一批 |
| 5 | 电解质分析仪 | 1 | 4.333 |  |  | 第一批 |
| 6 | 血液分析仪 | 1 | 8.333 |  |  | 第一批 |
| 7 | 离心机 | 1 | 1 |  |  | 第二批 |
| 8 | 牙科椅 | 1 | 2.667 |  |  | 第二批 |
| 9 | 可升降抢救床 | 1 | 4.333 |  |  | 第二批 |
| 10 | 可视喉镜 | 1 | 2.334 |  |  | 第二批 |
| 合计 |  |  |  | 元 |  |  |

- 采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 产地 | 具体技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1 |  |  |  |
| 2 | 带除颤心电监护仪 | 1 |  |  |  |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1 |  |  |  |
| 4 | 化学发光免疫分析仪 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电解质分析仪 | 1 |  |  |  |
| 6 | 血液分析仪 | 1 |  |  |  |
| 7 | 离心机 | 1 |  |  |  |
| 8 | 牙科椅 | 1 |  |  |  |
| 9 | 可升降抢救床 | 1 |  |  |  |
| 10 | 可视喉镜 | 1 |  |  |  |

- 交货期、交货方式及交货地点

交货期：第一批为签订合同后7个工作日内完成交货，第二批根据甲方需求协商具体日期，供应商除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。

交货方式：送达用户指定地点

- 交货地点：用户指定地点。

- 验收要求

（一）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（二）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（三）设备安装、培训，配置清单的货物齐全后20个工作日内组织验收，验收应在双方共同参加下进行。

（四）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备由短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、确实和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

（五）如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

- （六）乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 甲方乙方的权利和义务

- 本合同价款包含的伴随服务，即乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、搬运和合同中规定乙方应承担的其他义务。

- 乙方行为不得违反《关于推动构建新型政商关系的若干意见》的规定，一旦发现，甲方可立即终止合作，并对不廉洁的乙方及其负责人拉入“黑名单”，确保构建“亲”“清”新型警商关系。

- 竞价文件为合同不可分割的一部分，其他未尽事宜以竞价文件为准。

- 付款方式

- 本项目款项以人民币对公转账方式支付。

- 本项目分三期支付，具体支付进度如下：

1、合同签订之日起5个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；

2、第一批设备完成供货且经甲方验收合格后5个工作日内，甲方支付第一批设备应付款项（扣除预付款后）；

- 3、第二批设备完成供货且经甲方验收合格后5个工作日内，甲方支付第二批设备应付款项，具体支付情况视甲方当年财政资金下达情况确定。

- 保密

- 乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

- 本项目需要进入甲方监管区运输，乙方必须积极配合甲方相关管理规定。

- 争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其他要求

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效，乙方须按本合同约定的时间进行履约。

- 合同一式肆份，其中甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定日期：        年     月     日            签定日期：       年     月     日

开户名称：

银行账号：

开户行：

# 第五章 报价文件格式

- 格式1                      报价表

| 采购内容 | 总报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 广东省惠州监狱医院医疗设备购置 | 元 | 第一批为签订合同后七个工作日内完成交货，第二批根据采购人需求协商具体日期，供应商除不可抗力，不得因其他任何理由延迟送货。 |

供应商名称（单位盖公章）：

日期：    年  月  日

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容；

- 总报价应不高于最高限价，已包括但不限于运输保险、质保期服务、安装、培训、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用，采购人不再支付其他费用。不能为负数，否则按无效报价处理；

- 总报价必须为固定的报价，不得存在区间值（如XX.00～XX.00），否则将被视为非实质性响应竞价文件，按无效报价处理；

- 平台上报价与报价表不一致的，以平台上报价为准；

- 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

报价明细表

| 序号 | 主要设备 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 单价报价（万元） | 小计（元） | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1 | 17 |  |  |  |  |
| 2 | 带除颤心电监护仪 | 1 | 9.6 |  |  |  |  |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1 | 32.333 |  |  |  |  |
| 4 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 10.667 |  |  |  |  |
| 5 | 电解质分析仪 | 1 | 4.333 |  |  |  |  |
| 6 | 血液分析仪 | 1 | 8.333 |  |  |  |  |
| 7 | 离心机 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 牙科椅 | 1 | 2.667 |  |  |  |  |
| 9 | 可升降抢救床 | 1 | 4.333 |  |  |  |  |
| 10 | 可视喉镜 | 1 | 2.334 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |

注：单价报价应不高于单价最高限价，不能为负数，否则按无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：    年  月  日

- 格式2               供应商资格声明函

致：广东省惠州监狱/广州群生招标代理有限公司

关于贵方采购项目名称：广东省惠州监狱医院医疗设备购置项目（项目编号：202406049606012）项目，本公司（企业）愿意参加，提供竞价文件中规定的货物/服务，并声明本公司（企业）具备本项目要求的《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，包括：

1）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）参加竞价活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定。我方非联合体参加竞价，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。我方承诺在本次采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的一切损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商名称（盖公章）：

日    期：      年       月     日

- 格式3            法定代表人（负责人）证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的响应文件标注的响应有效期一致。签发日期：     年     月    日

附：

代表人性别：      年龄：       身份证号码：

营业执照注册号：                        企业类型：

经营范围：

。

法定代表人（负责人）

居民身份证正反面复印件粘贴处

供应商名称（盖公章）：

日    期：      年       月     日

- 格式4        法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（公司地址）的（供应商名称）在下面签字的（法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广州群生招标代理有限公司的项目编号为：202406049606012的广东省惠州监狱医院医疗设备购置项目活动，提交竞价文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为竞价供应商授权代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书于      年     月     日签字之日起生效，特此声明。

竞价供应商名称（盖公章）：

地址：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

竞价供应商授权代表（签字或盖章）：

供应商授权代表

居民身份证正反面复印件粘贴处

- 格式5               采购需求响应声明函

（具体技术参数除外）

致：广州群生招标代理有限公司、广东省惠州监狱

关于贵单位、贵司发布广东省惠州监狱医院医疗设备购置项目（项目编号：202406049606012）的竞价项目，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求（具体技术参数除外）给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次竞价活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（盖公章）：

日    期：      年       月     日

技术参数偏离表

注：供应商应根据其提供的设备，逐条对照竞价文件具体技术参数要求的内容进行响应。

“是否偏离”填写说明：

①如所提供的设备，技术参数完全符合且有个别技术参数优于采购需求，则填写“正偏离”，同时在“偏离说明”中列出优于采购需求的具体项；

②如所提供的设备，技术参数完全符合采购需求，则填写“无偏离”；

③如所提供的设备，技术参数有个别技术参数不符合采购需求，则填写“负偏离”，同时在“偏离说明”中列出不符合采购需求的具体项。

| 序号 | 设备名称 | 竞价文件具体技术参数要求 | 是否偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 一、基本特征 1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 2、气体呼出和吸入部分可拆卸并能高温消毒，以防止交叉感染。 3、采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1280*800 。 4、可开机自检，检查呼吸系统阻力和泄漏，进行系统顺应性补偿，泄漏补偿，自动插管阻力补偿。 5、≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6、最多可同屏显示≥3道波形，波形的颜色可调。 7、电动电控呼吸机（涡轮驱动）。 8、有监护模式及待机模式。 9、病人数据可导出或输出。 10、呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。 11、可选配旁流CO2或主流CO2监测。 二、呼吸模式及功能 1、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。 2、可升级高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）。自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV。 3、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、监测参数的≥72小时的趋势图、表分析、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选）。 4、同时具备有创和无创通气模式。 5、可升级低流速PV工具，帮助确定最佳PEEP值。 6、配置高流速氧疗功能，流量和氧浓度可调。 7、具有潮气量和理想体重比值（TV/IBW）提示与记录功能。 8、具有自适应算法动态调节并获得最优的呼气触发灵敏度，提高人机同步性，减少呼吸机设置值的调节（自动设置）。 三、设置参数 1、潮气量：20ml—2000ml 2、呼吸频率：1-100次/min 3、SIMV频率：1-60次/min 4、吸/呼比：4:1—1:10 5、最大峰值流速：≥210L/min 6、压力支持：0—80cmH2O 7、PEEP：1--45 cmH2O 8、吸气压力：5--80 cmH2O 9、压力触发灵敏度：-10—-0.5cmH2O；流速触发灵敏度：0.5—15L/min 10、氧浓度：21—100% 11、叹息功能：有 四、监测参数 1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 2、每分钟呼出通气量监测：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测 3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测 4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 5、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间 6、吸入的氧浓度的监测 7、趋势图和趋势表显示 8、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 9、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性的监测。 五、其他功能 1、具有锁屏功能 2、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 3、提供直流（12V）和交流两种供电方式 4、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 |  |  |
| 2 | 带除颤心电监护仪 | - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤功能。 - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 手动除颤应可分为同步和非同步两种方式，能量可分20档或以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - 除颤充电迅速，充电至200J<5s。 - 配置体外起搏功能，起搏可分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 - CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 - 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 - 可选配两块外置锂电池，每块电池可支持200J除颤100次以上。 - 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 - 具备中文操作界面、AED中文语音提示。 - 彩色TFT显示屏>8”,分辨率≥640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 - 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 - 可在-10ºC～70ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 - 具备良好的防水性能，防水级别≥IPX4。 19.具备抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |  |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1.全自动生化分析仪，恒速≥400T/H，可选配ISE模块 2.测试原理：比色法，比浊法，ISE法； 3.分析方法：终点法，固定时间法，动力学法； 4.检测糖化血红蛋白时可用全血样本直接上机，无需手工前处理； 5.可分析项目：比色项目≥95个，ISE项目≥3个； 6.试剂位≥92，支持试剂在线装载功能； 7.质控规则至少包括Westgard 多规则质控，Cumulative sum check，twin plot等规则； 8.操作工作站系统：Windows全中文操作系统，配套操作电脑及工作站操作软件系统； 9.试剂仓冷藏温度保持在2－8℃范围，具备24小时连续冷藏功能； 10.试剂针技术：具有液面探测、立体防撞和随量跟踪技术； 11.试剂针具有自动内外壁清洗功能，携带率≤0.1%； 12.样本位≥102个，且数量可拓展； 13.样本量：1.5－35ul，0.1ul步进； 14.最小反应液体积：≤100ul； 15.比色杯清洗：8针温水自动清洗，有效降低交叉污染率； 16.恒温系统：固体直热方式，无须添加抑菌剂等耗材，反应温度37℃±0.1℃； 17.光学系统：光栅后分光，≥12个波长，340－800nm；光纤光路传输，抗干扰强； 18.吸光度线范围：0－3.3Abs; 19.工作条件：宽电源设计：100～240V，50/60Hz，≤1500VA； 20.耗水量：≤30L/H； 21.溯源系统：需提供原厂生产的复合校准品和复合质控品，且复合校准品项目数≥23项。 |  |  |
| 4 | 化学发光免疫分析仪 | - 1.方法学:化学发光法 - 2.检测样本:血清、血浆、尿液 - 3.样本管:具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能。 - 4.样本位:采用轨道进样，可放置不少于60个样本，随时连续进样，支持自动重测 - 5.急诊进样系统:具有急诊通道，急诊样本优先处理 - 6.样本整体性控制:基于压力传感技术的液面感应，堵塞检测，空吸检测，样本量不足标记和管理 - 7.样本管理:具有在机稀释，自动重检功能 - 8.检测速度:测试速度180测试/小时 - 9.试剂位:具有不少于25个冷藏试剂位，2-8℃不间断冷藏 - 10.试剂完整性控制:条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记 - 11.反应杯:独立的单个反应杯设计，一次性可在机放置不少于176个反应杯，并可随时添加 - 12.持续运行能力:可以24小时开机 - 13.检测项目:≥57种试剂项目，可以进行甲状腺功能、性腺激素、传染病、肝纤等检测 - 14.促甲状腺激素（TSH）:为第三代，功能灵敏度≦0.02mIU/L - 15.传染病项目：HIV为第四代产品，抗原抗体联检，乙肝表面抗原可溯源至WHO第二代国际标准单位 - 16.定标要求:内置主曲线，二维码识别，三点校准 - 17.校准要求:采用独立注册的原厂校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件 - 18.用户界面:17寸高分辨率彩色触摸显示器，Windows10（64bit）操作系统,中文操作界面 - 19.网络连接能力:有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力 20.可以随时待机 |  |  |
| 5 | 电解质分析仪 | 1.测量方法：离子选择性电极法 2.适用样品：血清、血浆、全血、尿液。 3.分析项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH，计算项目：nCa2+、TCa2+ 4.自动进样：≥36位进样系统 5.显示器：≥5.0寸TFT触摸屏 6.分析速度：≥50个样本/小时 7.样本量：100μL--150μL 8.存储量：≥10000个，存满后可自动刷新 9.定标方式：手动、自动两点定标 10.急诊功能：急诊样品可以优先测试 11.智能化检测：样品气泡检测 12.质控功能：≥3个水平的质控设置和测试 13.打印方式：内置热敏打印机；可选配针式打印机 14.通讯接口：RS232通讯接口、USB接口、无线蓝牙 15.试剂类型：专用试剂包，废液不外排，提高生物安全 16.仪器性能指标 参数; 精密度（CV）; 稳定性（R）; 携带污染率（C）. K+; ≤1.0%; ≤2.0%; ≤1.0%. Na+; ≤1.0%; ≤2.0%; ≤1.0%. Cl-; ≤1.0%; ≤2.0%; ≤1.0%. Ca2+; ≤1.0%; ≤3.0%; ≤2.0%. pH; ≤0.5%; ≤1.0%; ≤2.0%. 17.测量范围和斜率值参考范围 电极; 血清、血浆（全血） 测量范围/(mmol/L); 尿液 测量范围/(mmol/L); 电极斜率值参考范围/(mv/dec). K+; 0.5～15.0; 5～250; 40～70. Na+; 30.0～200.0; 10～350; 40～70. Cl-; 30.0～200.0; 10～350; 40～70. Ca2+; 0.10～5.00; －; 20～40. pH; 6.00～9.00pH; －; 40～70. 18.支持原试管采样，无需分装样品。 19.自动进样盘可支持不同尺寸采血管中的样本检测。 |  |  |
| 6 | 血液分析仪 | 1.检测原理：采用多角度激光散射技术、或半导体激光法、或细胞化学染色进行WBC五分类 2.测试项目：≥25项基本参数，≥6项研究性参数，2个散点图和2个直方图 3.检测速度：≥100个/小时 4.测试模式：CBC+5DIFF、CBC+5DIFF+RRBC 5.样本用量：全血≤15ul，预稀释≤20ul 6.显示屏：≥10.4英寸液晶显示屏 7.试剂种类（不含清洗液）≤3种 8.数据储存：≥15万份测试结果（含图形） 9.精密度：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤4.0%，HCT≤2.0%，MCV≤1.0% 10.携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0% 11.线性范围：WBC：（0-400）×109/L，RBC：（0.1-8.0）×1012/L，HGB：（0-250）g/L，PLT：（0-5000）×109/L 12.校准与质控：具有L-J，X，X-R，X-B 4种质控模式，能够自动绘制质控图 13.参考范围：具有不少于9组不同人群正常范围参数限设定功能 14.WBC、RBC、HGB、PLT等项目具有两种单位选择 15.进样方式：自动进样（包括多进样、单管封闭进样和手动进样） |  |  |
| 7 | 离心机 | - 1.整机微电脑控制系统，采用大矩力变频电机及驱动系统。 2.采用多彩LCD显示面板。 - 3.转速与离心力设置可相互切换，并自动计算同步显示离心力RCF值。 - 4.仪器运行中，可自由调节，设置参数，可满足特殊分离样品要求。 - 5.采用电子门锁，设有超速、不平衡、门盖保护等多种保护功能。 - 6.可配备多种容量转子，更换方便，可适用于不同实验需求。 - 7.带有应急开门拉绳，防止意外断电等情况时，保证样品正常取出。 - 8.机体应采用全钢机身。 - 9.仪器运行最后1分钟时，可显示59秒倒计时，并自动铃声提示（停止）。 - 10.具有隔音设计，确保静音操作，≤65dB。 - 11.具有转子参数锁定功能，防止意外修改参数，避免失误操作。 - 12.离心结束后，离心机盖自动打开，防止样品加热，便于取放样品。 13.转速：6000-16500rpm 14.相对离心力:5300×g -18757×g 15.转子容量：96*5/7ml采血管以上 16.离心腔直径：φ420mm 17.转速精度：±20r/min 18.定时范围：1min～99min 19.功率：420W |  |  |
| 8 | 牙科椅 | 一、工作参数： 1.额定电压：频率：220V，50Hz。 2.气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。 3.水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa。 4.环境温度：5℃～40℃。 5.大气压力：700hPa～1060hPa。 6.内置式地箱，下挂式器械盘。 二、技术参数： - 1.高速手机2支：转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 2.气动低速手机1套：含直机、弯机、马达。直机：冷却形式为外部雾化冷却，可拆卸式喷雾座；机身铝合金硬质氧化处理工艺，耐磨，内部关键件进口不锈钢热处理工艺；弯机：冷却形式为外喷水,可拆卸喷水卡；机身及头部为铜合金，表面高耐磨Ni+Cr镀层,传动件为进口不锈钢,采用热处理模式；马达：冷却形式：外喷水；具有正反转功能；转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 3.三用枪2支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 4.医生操作台： 医生位控制面板设有全电脑薄膜控制按键，包括：电源指示灯、设置键、复位键、水杯加热键、观片灯键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键。 5.助手操作台： 5.1.带二关节旋转式助手架。 5.2.助手位设有控制按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水以及牙科椅升、降、俯、仰相关功能。 5.3.助手单元有不少于4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），满足助手配合治疗的操作需求。 6.感应式LED口腔灯： 6.1.操作模式：红外感应控制和手动扳柄开关。 6.2.口腔灯开启与关闭可通过灯底部感应点、灯的手动扳柄、医生控制台、助手控制台四个位置。 6.3.口腔灯采用无级调光。 6.4.口腔灯电压：AC12V-16V；功率：10W；照度：3200lux—28000lux；色温：5000K；感应范围：10cm以内。 6.5.口腔灯把手具有拉伸、锁定功能，手柄外套可拆卸，可高温消毒。 7.痰盂：一体式陶瓷痰盂，可随主箱体旋转90°，下水流畅，方便拆卸，易清洁消毒。 8.器械盘： 8.1.尺寸：≥570mm（长）X 370mm（宽），可承载不少于1.5千克。配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘进行保护及防止交叉感染。 8.2.采用气压锁定装置，可精准定位器械盘高度。 8.3.具有总气开关，可控制治疗机水、气、电。 8.4.一体式五联枪架，预留洁牙机升级位。 8.5.内置有3.5寸安全低压观片灯，采用背光源设计。 9.主箱体：采用注塑工艺，方便擦洗消毒。主箱体可向外旋转90°。 10.强、弱吸吸唾系统：外置式强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网，方便拆卸和清洗消毒。 11.净化水系统：采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要；外置式双纯净水瓶设计，水转换开关和水瓶气开关均外置。 12.冲盂漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。 13.牙科椅： 13.1.采用直流电机驱动。 13.2.牙椅靠背背板为钢材制成，靠背背板与牙椅框架整体连接，结实可靠。 13.3.牙椅靠背采用挂钩形式连接，座垫采用搭扣形式连接。 13.4.牙椅座椅和靠背联动设计，靠背运动-10°— 67°。 13.5.牙椅运行平稳，启停柔和。牙椅具有抬腿补偿结构，最低椅位：410mm，最高椅位：750mm。 13.6.多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸缩范围可达150mm。 13.7.牙科椅承载能力≥150KG。 13.8.双扶手设计，外扶手可向下旋转。 13.9.牙椅底板罩壳后方设有可控制牙椅升、降、俯、仰运动的球状开关。 14.脚开关：可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。 15.全面安全保障控制： 15.1.牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止。 15.2.当手机工作时，牙科椅被自动锁定。 15.3.应设置负载短路及过载保护，应保证设备电气的使用安全。 15.4.急停功能：无论牙科椅处于任何运动或静止状态，只要按下后罩壳左侧的急停开关，牙科椅将断开供电，所有功能停止运作； 按照急停开关上标示方向旋转急停开关，牙科椅恢复供电，所有功能恢复。 16.可升级选配全自动管路消毒： 可升级选配全自动管路消毒系统：一键式全自动管路消毒系统。自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。 - 17.医生座椅1套： 座椅高度可调节，最低椅位425mm，行程120mm，座垫可在水平面内360°灵活旋转。 |  |  |
| 9 | 可升降抢救床 | - 1.规格：床板长≥1880mm，床板宽≥620mm，高低升降560 ~ 890mm，背部升降0 ~ 75°，膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~ 18°。 2.安全工作载荷：220KG 3.具备背部升降系统： 4.具备高低升降系统： 5.床板：应采用抗倍特材质。 6.框架：应采用钢材制成。 7.护栏板：PP树脂成型两侧护栏板，高度≥300mm，可以水平固定；具有双安全锁进行锁定，防止误操作。 8.护栏板上设有角度显示，可了解背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。 9.脚轮：应采用中控锁四个直径200mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮可同时固定。 10.中控刹车连动杆采用一体化圆管成型。 11.独立的中心第五轮系统：推车的两侧应安装控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度105mm，通过性更好）。 12.床体下配有一体式托盘，可放置氧气瓶，托盘能承重≥10Kg。 13.配有输液架收藏架，固定收藏输液架。 14.床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗。 |  |  |
| 10 | 可视喉镜 | - 1.显示屏 - 尺寸≧3.0寸 - 金属高清直角平面显示屏（厚度为9mm（±0.1mm）），能够调节图像的饱和度、亮度、色彩 - 分辨率≥1600*1200 - 电源3.7V - 上下转动角度0-130°±2° - 左右转动角度0-270°±2° - 2.数据输出：TF卡数据导出或Type-C直接数据传输，可建立和储存档案。 - 3.配套使用一次性镜片（一台机器只能使用一种），一次性镜片插入长度分成人大号≤155mm，成人中号≤125mm，儿童≤108mm，婴儿≤88mm，窥视片护套采用进口防雾高分子材料，具有较强的韧性和强度，上翘大角度设计，可解决各类疑难插管。 - 4.主机钛合金支架（含摄像头） - 支架主体采用医用高强度钛合金材料。 - 摄像头分辨率≥200万像素，内置的全密封高功率单颗LED光源 - 景深：5-100mm - 自动对焦、自动白平衡 - 电源3.7V - 视场角90° - 光照度不小于800LUX - 5.电池： - 类型不可拆卸内置重复充电型锂电池 - 电压3.7V - 容量3000mAh - 双重过电流和短路保护 - 充电次数＞600次 - 充电时间＜4小时 - 连续工作时间大于300分钟 - 6.电源适配器 - 充电接口输入极性内正外负 - 充电器输入100-250V,50Hz - 充电器输出4.2V-12V,2000mA - 7.运输/储存环境/工作环境 - 温度-10℃~﹢40℃ - 湿度≤93％ - 大气压力500hPa to 1060hPa - 8.防雾功能：无需开机预热，开机即可防雾； - 9.摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离≤45mm。 - 10.拍照摄像功能手柄上快捷一键快拍摄按钮，具有实时照相、摄录、存储功能，内存16G内存（可扩容） - 11.钛合金支架和手柄之间的采用直接固定一体式的方式。 12.手柄主体的形状，长度，手指式仿真波浪型凹凸设计，10CM短巧长度。 |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日    期：      年       月     日

资格审查表

项目编号：202406049606012

项目名称：广东省惠州监狱医院医疗设备购置项目

| 序号 | 供应商资格要求 | 是否响应 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 响应文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件，分公司响应的，还必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书原件； |  |  |  |  |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供供应商资格声明函（详细见报价文件格式）； |  |  |  |  |
| 3 | ①如供应商为生产企业，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。②如供应商为经营企业：提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。 |  |  |  |  |

备注：本表根据竞价文件资格要求，响应供应商须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码，供应商响应表中有缺漏或条款负偏离，则资格审查不通过。

资格要求相关证明文件

特定资格要求

①如供应商为生产企业，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。②如供应商为经营企业：提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）

- 格式6             采购代理服务费承诺书

致：广州群生招标代理有限公司

如果我公司在贵公司组织的：广东省惠州监狱医院医疗设备购置项目（项目编号：202406049606012）的项目采购中获成交，我公司保证按照竞价文件规定缴纳的“采购代理服务费”后，凭领取人身份证原件及招标代理服务费缴费凭证并加盖公章领取《成交通知书》。

我公司如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，并按广州群生招标代理有限公司的要求办理支付手续，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

供应商名称（盖公章）：

日    期：      年       月     日